**心电监护仪等一批器械物资公开询价采购**

**第一章 询价公告**

**一、招标条件**

本采购项目**心电监护仪等一批器械物资公开询价采购**，采购人为**安徽省荣军康复医院**。项目已具备采购条件，**安徽华远工程造价事务有限公司**受采购人的委托，现对本项目进行公开询价。

**二、项目概况与招标范围**

1、项目名称：心电监护仪等一批器械物资公开询价采购

2、采 购 人：安徽省荣军康复医院

3、项目实施地点：安徽省荣军康复医院院区内

4、包 别：1个包

5、采购内容：项目资金预算3万元，详见采购需求

6、资金来源：自筹资金

**三、供应商资格及要求**

**1、供应商资质要求：**

1.被询价的供应商必须是有能力提供本项目所需货物和服务的法人或其他组织，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，并同时符合本询价函的“商务要求”。

2.具有有效的医疗器械经营许可证。

3.供应商营业执照中登记的经营范围含有本次采购内容。

**2、本次询价采购 （不接受）联合体参与。**

**3、报名须知：**

本项目实行先报名，报名时需携带（1.法人身份证明书、法定代表人授权委托书原件、2.营业执照等资料复印件（加盖公章）进行符合性审查，并缴纳询价文件编制费100元/份（售后不退）。）报名截止时间： 2025年3月 27日下午4时整前，地址：桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房，联系电话：15155660226，联系人：赵工。

**四、开标时间、地点:**

**开标时间：2025年 3月 28日 15 时 00 分**

**开标地点： 安徽华远工程造价事务有限公司（桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房）**

**五、联系方式**

**采购人：安徽省荣军康复医院**

**联系人：朱主任    联系电话：13013173399**

**招标代理机构：安徽华远工程造价事务有限公司**

**地  址：桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房**

**联系人：宋 岩    联系电话：15855558547**

**安徽省荣军康复医院**

**2025年3月24 日**

 **心电监护仪等一批器械物资公开询价采购**

**第二章 投标须知**

**一、招标条件**

本采购项目**心电监护仪等一批器械物资公开询价采购**，采购人为**安徽省荣军康复医院**。项目已具备采购条件，**安徽华远工程造价事务有限公司**受采购人的委托，现对本项目进行公开询价。

**二、项目概况与招标范围**

1、项目名称：心电监护仪等一批器械物资公开询价采购

2、采 购 人：安徽省荣军康复医院

3、项目实施地点：安徽省荣军康复医院院区内

4、包 别：1个包

5、采购内容：项目资金预算3万元，详见采购需求

6、资金来源：自筹资金

**三、供应商资格及要求**

**1、供应商资质要求：**

1.被询价的供应商必须是有能力提供本项目所需货物和服务的法人或其他组织，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，并同时符合本询价函的“商务要求”。

2.具有有效的医疗器械经营许可证。

3.供应商营业执照中登记的经营范围含有本次采购内容。

**2、本次询价采购 （不接受）联合体参与。**

**四、开标时间**

**1、2025年 3月28 日 15 时 00 分开标**

**2、投标文件的袋装要求**

**2.1资格审查部分（一正一副）装订好后装入密封袋中，并在密封袋上清楚地注明“资格审查部分”；商务部分（一正一副）装订好后装入密封袋中，并在密封袋上清楚地注明“商务部分”。（统一使用A4大小文件袋）。**

**2.2所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。**

**2.3投标文件密封袋上均应注明下列识别标志:**

**采购人名称：**

**项目名称：**

 **年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封。**

**3、投标文件提交的截止时间**

3.1投标文件的截止时间：**2025年 3月 28日 15 时 00 分前**

3.2投标文件提交地点：**安徽华远工程造价事务有限公司**

3.3到投标截止时间止，采购人收到的投标文件份数少于3份的，采购人将依法重新组织招标。

**五、开标**

1、开标时，投标人法定代表人或授权委托人必须到现场参加开标会议。

2、开标程序

2.1开标由招标代理机构主持；

2.2公布在投标截止时间前递交投标文件投标人名称；

2.3由采购人代表检查投标文件的密封情况；若投标文件密封不完好或未加盖投标人和法定代表人印章，则视为无效投标文件；

2.4按投标文件递交先后的时间开标。

2.5由工作人员当众拆除投标文件“资格审查部分”的密封将“资格审查部分”送评委室评审。经评审委员会评审合格的投标单位方可进行商务部分的评审。

2.6 由工作人员当众拆除经评审合格投标单位投标文件商务部分的密封，宣读投标人名称、投标报价及其他主要内容后，送评标委员会进行评审。

2.7采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

2.8投标人对资格审查部分评审结果有异议的，应现场及时提出，商务标一经开启，现场将不接受投标人对资格审查部分异议。

**六、评标办法**

1、评标委员会

1.1评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。

2、评标办法（符合性最低价法）

2.1评“资格审查部分”

**资格审查部分评审表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** | **备注** |
|   | 1、投标人名称 | 与营业执照一致，经营范围包含招标内容 |   |
| 2、投标人营业执照 | 满足本询价函相关约定 |   |
| 3、采购清单 | 满足本询价函相关约定 |  |
| 4、其他 | 满足本询价函相关约定 |  |

**2.2 商务标部分评审**

**对通过资格审查部分的投标人按照以下方法对商务部分进行评审：**

（1）供应商只允许有一个方案，一次性书面报价，多方案、多报价的将不被接受。此报价包含运费、税费、技术服务等所有费用。报价超过本次采购最高投标限价的为无效报价。单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，均为无效报价。

（2）**所有符合性投标报价中最低的报价为成交金额；**

（3）若两家及以上的投标单位报价相同且为成交价时，则采用现场抽签方式确定成交人；

（4）合同价：成交人的投标报价；

（5）成交人在成交公示后10日内与采购人签订合同。

（6）出现下列情况将取消成交资格

①如发现有成交人（不论是否为预成交人）通过弄虚作假等行为骗取资格审查通过的，将取消其成交人资格，并按相关法律法规进行处罚。同时，对该项目符合资格要求的供应商的商务报价部分进行重新计算后确定预成交人。

②供应商法定代表人或授权委托人未到现场参加开标会议。

七、**服务要求**

（1）供应商在采购过程中应遵守诚实信用的原则，在采购及合同履行过程中，如发现供应商有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会按照相关规定处理。希望各竞投供应商在认真阅读询价文件各条款后再进行报价；

（2）签订成交合同后，对无法按成交协议供货的供应商，取消3年内在我院投标资格并上报政府公共资源交易监督管理部门，给予相关处理；

（3）成交单位供货时，应随货配发送货清单，送货清单应有以下内容：产品名称、规格型号、单位、数量、供货价、金额、产地、注册证号等，并盖供货单位红章。

（4）中标人在项目实施过程中，若有违反上述（1）-（3）规定的，保留追究其相关法律责任的权利。

**八、其他：**

1、本项目成交代理服务费由中标单位支付，招标代理费一千元整。

2、成交人在成交公示后3日内至代理机构处缴纳成交代理服务费并领取成交通知书。

**采购需求**

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 付款方式 | 供货完成且验收合格后一次性付清合同款 |
| 2 | 供货地点 | 安徽省荣军康复医院，采购人指定地点 |
| 3 | 供货期限 | 合同生效后10日历日内 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年 |

1. **货物需求**

**（一）、产品名称：心电监护仪**

1. 、数量： 1台
2. 、产品要求
3. **整机要求：**

1.1、一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

1.2、≥10英寸彩色LED液晶显示屏，彩色高分辨率≥800\*600，≥9通道波形显示。

1.3、标配锂电池，工作时间≥4小时。

1.4、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.5、主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，要求提供证明材料。

1.6、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.7、监护仪主机工作湿度环境范围:15~95%。

1. **监测参数要求：**

2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

2.2、采用ECG多导同步分析技术，可保证心电监护的优异性，要求提供证明材料。

2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s等≥4种选择。

2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，可直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。

2.6、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。

2.7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，能有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。

2.8、采用抗干扰和弱灌注血氧技术，能保证血氧监护的优异性，要求提供证明材料。

2.9、无创血压具有手动、连续、自动和序列测量模式，可支持整点测量，要求提供证明材料。

2.10、需配置无创血压测量，且适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

2.11、可提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

1. **系统功能要求：**

3.1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。

3.2、可支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，要求提供证明材料。

3.3、可升级存储卡，支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值，要求提供证明材料。

3.4、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。

3.5、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

3.6、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起

联网通信到中心监护系统，要求提供证明材料。

3.7、支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

3.8、主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

3.9、主机面板上具有报警复位键、报警暂停键、NIBP、波形冻结、主菜单五个实体按键，方便快速操作，要求提供证明材料。

3.10、支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。

**4.产品认证要求：**

4.1、所投标监护仪型号需通过国家三类注册，CE认证，FDA认证，要求提供证明材料。

**（二）、产品名称：急救车**

1. 、数量： 1台
2. 、产品要求

1、主体材质需为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质；

2、台面安装不锈钢三面围栏，选用≥Φ12不锈钢棒焊接；

3、车体侧面具有中控锁定装置；

4、具有两小抽屉、两中抽屉、一大抽屉，抽屉内置分割条，可自由分割，抽屉可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨；

5、具有四只≥Φ100mm防卷发万向脚轮，其中两只带有刹车，转向准确；

6、配置：侧挂盒1个，B型垃圾桶1个 ，旋转托盘1个，伸缩输液杆1套，氧气瓶支架1个，复苏板1个。

**（三）、产品名称：病历车**

1. 、数量： 1台
2. 、产品要求

1、车体采用ABS模具成型；

2、车体具有防碰撞角,可安全保护车体；

3、台面具有防滑四面围边，侧面带有扶手，方便推行；

4、车体具有中控锁定装置；

5、存放病历夹的病历架ABS模具成型；具有两排病例存放区,可放≥50本病历夹；

6、具有相应序号对应，且有开门锁，防止病例丢失，病例存放安全，规范；

7、柜体上侧具有全塑抽屉，≥两只；

8、底部具有四只静音轮。

**（四）、产品名称：输液治疗车**

1. 、数量： 1台
2. 、产品要求

1、主体材质需为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质；

2、台面安装不锈钢三面围栏；选用≥Φ12不锈钢棒焊接；

3、车体侧面装有中控锁定装置；

4、四小抽，两大抽，抽屉内置分割条，可自由分割；每个抽屉配有抽屉插卡片，方便标识；

5、配有不锈钢输液架，可伸缩并自由调节高度；

6、底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径≤Φ100mm，推行灵活承载量大；

7、配置：侧挂盒1个，垃圾桶1个 ，可伸缩单排龙门架1套。

**（五）、产品名称：吸痰器**

1. 、数量： 2台
2. 、产品要求

1.噪音:≤65dB(A)；

2.净重:≤4kg；

3.输入功率:≥90VA；

4.抽气速率:≥15L/min。

**（六）、产品名称：压缩空气式雾化器**

1. 、数量： 2台
2. 、产品要求

1.压缩泵自由空气流量:≥10L/min；

2.药液残量:≤1.0mL；

3.雾化速率:≥0.2ml/min；

4.雾粒中位粒径(MMD):3.9μm±25% ；

5.噪音:≤65dB(A)；

6.重量:≤2kg；

**（七）、产品名称：体重秤**

1. 、数量： 1台
2. 、产品要求

1、重量计量:最大称量≥120kg；

2、称重最小分度值：0.5kg；

3、身高计量:里度范围70-190cm；

4、身高最小分度值：0.5cm ；

5、承重板面积:(长x宽)≈40cm\*30cm (±5cm);

6、净重:≤10kg。

**（八）、产品名称：床头柜**

1. 、数量： 26台
2. 、产品要求

1、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成；

2、床头柜规格尺寸：≈ 500\*500\*750mm（±20mm）；

3、整体需采用ABS材料注塑成型；

4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面具有折叠隐藏式毛巾架，用时可伸出，不用时可收拢；

5、抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方具有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；

6、柜门内需具有一层隔板，方便存放物品，可根据物品的高度调节隔板的高度。

**注：以上参数属实质性要求投标方必须满足或者优于，不满足作废标处理、虚假响应废标处理。投标文件必须标明所投产品的品牌与规格型号，彩页或图片，中标方需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用。**

 **项目**

资格审查部分

**投**

**标**

**文**

**件**

采购人名称：

投标人名称：（盖章）

法定代表人： (盖章)

日期： 年 月 日

**目 录**

1、诚信投标承诺书

2、资格证明文件，其中包括以下内容：

（1）法定代表人身份证明书(原件）

（2）法定代表人授权委托书（原件）

（3）营业执照副本（复印件）

（4）投标响应表（依据第三章,格式自拟）

（5）其他相关材料

1. **诚信投标承诺书**

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 项目的投标。

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标单位的合法权益。

五、不与招标单位或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理。

七、保证中标后不转包，若有合法分包征得招标单位同意。

八、保证中标之后，按照投标文件承诺提供货物、服务及派驻人员。

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为。

十、评标过程中涉及到评审的资料，我公司录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按有关法律法规接受处理。

十一、如在投标过程和评标结果公告质疑期内发生投诉行为，保证按照《安庆市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次招标活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月　 日

2、资格证明文件

（1）法定代表人身份证明书(原件）

（2）法定代表人授权委托书（原件）

（3）营业执照副本（复印件）

（4）投标响应表（依据第三章,格式自拟）

（5）其他相关材料

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：年月　日

附：法定代表人身份证复印件法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：（签字） 性别：年龄：\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附：委托代理人身份证复印件

注：若法定代表人开标现场参与投标则不需此件。

 **项目**

商务部分

**投**

**标**

**文**

**件**

采购人名称：

投标人名称：（盖章）

法定代表人： (盖章)

日期： 年 月 日

**目 录**

1、投标函

2、报价表（格式自拟）

3、分项报价明细表（格式自拟）

**1、投标函**

致：（采购人名称）

1、根据贵方招标公告，我方决定参加贵方组织的项目的招标采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，投标报价为人民币（大写） （小写）　　　　　　元。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同约定的责任和义务，保证于合同签字生效后天内完成。

4、我方保证按照本项目招标文件要求提交投标文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日